v 0.0

16.09.2007

Генератор FG-07

Александр Покладов

aap_53@mail.ru

www.pocladov.narod.ru

Кишинев 2007

# Введение

Генератор FG-07 предназначен для генерации непрерывного синусоидального сигнала и пачки состоящей из заданного количества периодов. В режиме пачки синхронизация возможна как от внутреннего, так и от внешнего синхроимпульса.

Интерфейс управления прибором разработан по “мотивам” интерфейса к прибору СГ-301 разработанного Владом Зверковым при моем участии.

# Технические характеристики генератора

- Частота генерируемого сигнала 1 Гц…30 МГц

- Амплитуда выходного сигнала 0…3 В

- Выходной ток до 50 мА

- Опорная частота DDS 18,432 * 20 = 368,64 МГц

- Относительная нестабильность частоты определяется кварцевым резонатором

- Напряжение питания 13…20 В

- Потребляемая без нагрузки мощность не более 2 Вт

- Габаритные размеры платы генератора 84x59x30 мм

# Описание интерфейса управления

Структура меню генератора FG-07 приведена на Рис. 1.

.

Навигация по меню и изменение параметров осуществляется двумя енкодерами и одной кнопкой. Кнопка (Рис. 2) предназначена для перехода из меню генератора в главное меню, для удобства оперативной работы с архивом. Верхний енкодер предназначен для выбора редактируемого параметра (например в меню генератор синуса – это 3 параметра

- Режим работы (на фото он выделен как активный)

- Частота синуса (Fs =  01 000.000 kHz т.е. 1 МГц)

- Амплитуда в относительных единицах ( A = 10000), в этой же строке серым цветом выведена амплитуда пересчитанная от опорного уровня в dB. Опорный уровень амплитуды фиксируется при нажатии на  Верхний енкодер.

Изменение параметра осуществляется нижним енкодером . Вращение в нажатом состоянии меняет редактируемый разряд.

Редактируемые параметры прорисованы синим, а информационные серым цветом и приведены в Таблица 1.

Примечание:  вид картинки экрана зависит от момента фотографирования (по отношению к развертке дисплея).

Проект выполнен в среде IAR Embedded Workbench for ARM v5.10, Evaluation version.

Таблица 1

|  | Пределы регулирования | Генератор пачки с внешней синхронизацией | Генератор пачки с внутренней синхронизацией | Генератор синуса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период следования | 10 мкс…999 мс | - | + | - |
| Задержка от начала | 1 мкс…99 мс | + | + | - |
| Длинна пачки | 0,1…99 период | + | + | - |
| Частота | 1 Гц…30 МГц | + | + | + |
| Амплитуда | 3 мВ…3 В | + | + | + |
| Амплитуда в dB* | -60…+60 dB | + | + | + |
| Частота входных синхроимпульсов* | 1…65534 Гц | + | - | - |

Примечание:  * - параметр не регулируется – доступен только на отображение.

+ - параметр высвечивается

- - параметр не высвечивается

# Описание схемы принципиальной

Структурная схема FG-07 приведена на Рис. 3, а принципиальная на Рис. 4, Рис. 5, Рис. 6, Рис. 7.

Источник питания (Рис. 7) построен на базе ранее наработанных решений и вырабатывает напряжения: +5, -5, +12, +3.3, +1.8 В.

Процессор (Рис. 4) AT91SAM7S64 выбран как наиболее предпочтительный, имеющий на “борту” интегрированный USB. Частота процессора, она же и опорная частота всего прибора 18,432 МГц, для обеспечения начальной прошивки через USB.

Дисплей от мобильного телефона Siemens SХ65 (на самом деле сюда подходит от  CX65/CX70/CX70v/CXI70/CXT65/CXT70/CXV65/CXV70/M65/SX65/SK65/S65/SP65), был выбран исходя из того, что имеет очень простой интерфейс (т.е. мало сигналов), при этом 216 цветов, ну и конечно оптимальные размеры.

USB предназначено для начальной прошивки прибора и организации удаленного управления от host USB.

PLD ЕРМ570Т100 (Рис. 5) предназначена для реализации следующих функции:

- конвертор уровней из 3.3 в 1.8 В и наоборот, для связи процессора и DDS;

- в режиме пачки - генератор периода следования, задержки и длительности пачки;

- частотомер  входных синхроимпульсов;

- индикация на выделенный светодиод наличия синхронизации;

- контроллер клавиатуры.

DDS AD9953 (Рис. 6) в дальнейшем должен быть заменен на AD9954, с последующей реализацией режима свопирования по частоте (с учетом полной совместимости pin to pin).

# Не реализованные функции

Архив

Удаленное управление

# Ссылки на источники информации

- IAR Embedded Workbench for ARM v5.10, Evaluation version (32K max) http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EWARM-EVAL

- Описание работы с дисплеем СХ-65

http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayReengineering.html

- http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t16563-350.html

- Запчасти к мобильникам http://www.siriust.ru

# Исправления

| версия |  |  |
| --- | --- | --- |
| v 0.0 | Начало | 16.09.07 |

# Text boxes

Главное меню

Генератор

Архив

О приборе

Переключение языков

Переключение

Русский - English

Отображение версии: PCB, PLD, Soft

Сохранение и загрузка настроек генератора

Генератор синуса

Генератор пачки с внутренней синхронизацией

Генератор пачки с внешней синхронизацией

Рис. 1

84

59

Выход сигнала

Вход/Выход синхронизации

Дисплей

Кнопка

Светодиод синхронизации

нижний енкодер

верхний енкодер

Вход от сетевого адаптера

USB client

Рис. 2

Расположение органов управления, индикации и разъемов

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7